## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (τεμάχια 1) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: |
| --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
| Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης απαραίτητα θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, επιστολές ώστε να αξιολογηθούν. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας αποτελούμενο από: Βασική μονάδα όπως σύμφωνη με τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των παρακάτω προδιαγραφών. Ηχοβόλος κεφαλή Convex, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας. Χειρουργικός ηχοβολέας microconvex σχήματος “Τ” ιδανικός για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις ήπατος. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1.Να περιγραφούν οι εφαρμογές για τις οποίες είναι κατάλληλο το σύστημα. Αναλυτική περιγραφή απαραίτητα θα πρέπει να δοθεί για την ειδικότητα της χειρουργικής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.Η μονάδα να έχει μικρό αποτύπωμα, να είναι ευέλικτη, με οθόνη TFT ≥ των 19 ιντσών για υψηλής ευκρίνειας διαγνωστική εικόνα SVGA 1024 X 1280 @ 60 HZ, ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος κλίση (tilt) και περιστροφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να έχει πληκτρολόγιο ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης: B-mode (2D), M-mode, PW Spectral Doppler CW Spectral Doppler Color Flow Mapping (CFM). Power Doppler Tissue Harmonic Imaging Επίσης: Elastography και Contrast Imaging να περιλαμβάνονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Απαραίτητα να κάνει συνδυασμούς των ανωτέρω προγραμμάτων απεικόνισης οι οποίοι να αναφερθούν (Β+Μ, Β+PW duplex, B+CW duplex, B+C+PW triplex, B+P+PW triplex, 2B, B+B simultaneous biplane imaging, B+E). Απαραίτητο είναι να μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να κάνει Freehand 3D reconstruction καθώς και με κατάλληλη κεφαλή motorized 3D reconstruction. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας πλατφόρμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το επίπεδο θορύβου του ανεμιστήρα να είναι ≤45 dB. Να έχει δυναμικό εύρος 195 dB ± 10 dB. Ο ρυθμός ανανέωσης εικόνας να είναι ≥ 200 FPS. Το μέγιστο βάθος σάρωσης να είναι 30 εκ. ± 2 εκ.. Να έχει διατάξεις Speckle Reduction, Compound Imaging, Tissue Harmonic Imaging, Contrast Imaging καθώς και Multiplanar σε 3D με την κατάλληλη κεφαλή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Οι ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών να είναι ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Να υπάρχουν διατάξεις εργονομίας του συστήματος για βελτιστοποίηση της εικόνας με ένα πλήκτρο όπως Automatic Gain Control – AGC, Automatic B-Mode optimization, Automatic Doppler optimization καθώς και πλήκτρα προγραμματιζόμενα από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να διαθέτει σκληρό δίσκο και να μπορεί να αποθηκεύει εικόνες σε USB με τις κατάλληλες θύρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Να διαθέτει τήρηση αρχείου ασθενών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΟΙΛΙΑΣ |
| Ηχοβόλος κεφαλή Convex, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας: |
| Να είναι convex ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Το εύρος συχνοτήτων της κεφαλής να καλύπτει πεδίο από 1 – 5 MHz. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαραίτητη η δυνατότητα λειτουργίας της, σε μικρότερη και μεγαλύτερη συχνότητα μέσω τεχνολογίας ευρέως φάσματος και επιλεγόμενης συχνότητας για εξετάσεις σε εύσωμους και αδύνατους ασθενείς. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει πλήκτρο χειρισμού ώστε να μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιεί λειτουργίες σε περίπτωση επεμβατικής πράξης: | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να αποστειρωθεί σε συσκευές STERIS και STERRAD NX, 100 NX, 100S, 200 | ΝΑΙ |  |  |
| Χειρουργικός ηχοβολέας microconvex σχήματος “Τ” 5 – 14 MHz ιδανικός για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις ήπατος: |
| Να είναι microconvex ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για διεγχειρητική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| Το εύρος συχνοτήτων της κεφαλής να καλύπτει πεδίο από 5 – 14 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Απαραίτητη η δυνατότητα λειτουργίας της, σε μικρότερη και μεγαλύτερη συχνότητα μέσω τεχνολογίας ευρέως φάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να αποστειρωθεί σε συσκευές STERIS και STERRAD NX, 100 NX, 100S, 200 | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται καλάθι αποστείρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ηχοβολέας για αγγειακή προσπέλαση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ |
| Απαραίτητα όλα τα προσφερόμενα να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 5 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| Τα προσφερθέντα στην βασική σύνθεση να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ THOMPSON ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Το σύστημα να αποτελείται από τα κάτωθι : 1. Δύο βραχίονες στήριξης του συστήματος στη χειρουργική τράπεζα μήκους 45 cm και να φέρουν από δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες για τη στήριξη του πλαισίου. 2. Ένα αμφίπλευρο πλαίσιο που αποτελείται από τρία τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους για τη στήριξη των αγκίστρων της άνω κοιλίας μήκους 11½ʺ χ 8½ʺ χ 11½ʺ . 3. Ένα αμφίπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων της κάτω κοιλίας μήκους 7¼ʺ χ 13½ʺ χ 7¼ʺ. 4. Ένα γωνιώδες παράπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 20χ25 cm 5. Δύο γωνιώδες παράπλευρα πλαίσια για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 28χ33 cm 6. Ένα γωνιώδες παράπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 20χ40 cm 7. Δύο ρυθμιζόμενοι βραχίονες για ταυτόχρονη στήριξη του πλαισίου σε άνω και κάτω κοιλία. 8. Τέσσερις αρθρωτοί σύνδεσμοι για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου. 9. Δύο μικρό-ρυθμιζόμενοι αρθρωτοί σύνδεσμοι για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου. 10. Ένα ειδικό κλειδί για τη μικρορύθμιση της άρθρωσης του συνδέσμου. 11. Ένα άγκιστρο τύπου Malleable 64mm x 254mm. 12. Ένα άγκιστρο τύπου Malleable 76mm x 254mm. 13. Ένα άγκιστρο τύπου Malleable 102mm x 254mm. 14. Ένα άγκιστρο τύπου Balfour w/o 70mm x 73mm. 15. Δύο άγκιστρα τύπου Balfour 83mm x 73mm. 16. Δύο άγκιστρα τύπου Balfour w/o 83mm x 73mm. 17. Ένα άγκιστρο τύπου Richardson 51mm x 178mm. 18. Ένα άγκιστρο τύπου Harrington 64mm x 152mm. 19. Ένα άγκιστρο τύπου St Marks 64mm x 178mm. 20. Ένα δακτυλιοειδές άγκιστρο τύπου Malleable 6’’. 21. Ένα άγκιστρο τύπου Balfour 83mm x 57mm. 22. Ένα άγκιστρο τύπου Balfour 100mm x 61mm. 23. Ένα άγκιστρο τύπου Balfour 114mm x 63mm. 24. Ένα κυτίο αποστείρωσης w/pin 22’’x11’’x3½’’. 25. Ένα κυτίο αποστείρωσης 26’’x10’’x5’’. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την κάλυψη των προδιαγραφών με παραπομπές σε επίσημο κατάλογο του οίκου κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα εργαλεία που αποτελούν το άγκιστρο να φέρουν : Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου εργοστασίου. Το logo του εργοστασίου κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών κι αιτουμένων ειδών με τα προσφερόμενα ± 5%. | ΝΑΙ |  |  |
| Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου | ΝΑΙ |  |  |
| Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου RELABEL, αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά : ISO εργοστασίου κατασκευής (13485) ISO προμηθεύτριας εταιρείας (13485 και ΔΥ48_1348) Χώρας κατασκευής από το ίδιο το εργοστάσιο CE και FDA πιστοποίηση Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα | ΝΑΙ |  |  |

Α’ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ

| Ο Νεογνικός εξοπλισμός - συσκευές (Θερμοκοιτίδες μεικτού τύπου 2τμχ, Θερμοκοιτίδες κλειστού τύπου 3τμχ, Νεογνικοί Αναπνευστήρες 1τμχ και Συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης των νεογνών 1τμχ) πρέπει να πληρούν τα κάτωθι γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά (Ισχύουν για όλα τα είδη του προτεινόμενου εξοπλισμού) |
| --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ο εξοπλισμός (αναπνευστήρες και θερμοκοιτίδες) πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας (τελευταίας πενταετίας και όχι βελτιωμένα μοντέλα λόγω αναβαθμίσεων), ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλος για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και ειδικότερα σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών επιπέδου ΙΙΙ και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου όπως και τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) ετών και έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, αν ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο εξοπλισμός να επιδέχονται αναβάθμισης του λογισμικού (software) | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του: Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επιμέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην ελληνική. Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς-μαίες-νοσηλεύτριες- τεχνολόγους). | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας όσον αφορά τη χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μια ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής: Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2008 ή ΕΝ ISO 13485: 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα). Πιστοποιητικό EN ISO 13485: 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα). Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ’ ακριβώς το κόστος της ετήσιας προληπτικής συντήρησης μετά το πέρας της διετίας μαζί με τα ανταλλακτικά. Το ετήσιο κόστος που θα αναφερθεί δεσμεύει τον ανάδοχο σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service στη Βόρειο Ελλάδα (να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν εντός 24ώρου στις ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Πέρα των γενικών προδιαγραφών) |
| Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50Hz και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον για 30 λεπτά με δυνατότητα επέκτασης/προσθήκης εφεδρικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί τροφοδοτούμενος από κεντρική παροχή αέρα και οξυγόνου του νοσοκομείου με πίεση στα 3-6 bar περίπου και να δύναται να λειτουργήσει με ένα αέριο σε περίπτωση διακοπής του άλλου. Να συνοδεύετε από σωλήνες τροφοδοσίας (οξυγόνου και αέρα) με τα κατάλληλα συνδετικά του χώρου εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια (αισθητήρας μέτρησης ροής-βαλβίδα εκπνοής κτλ) να είναι αποστειρόσημα | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να λειτουργεί (συμβατικός, HFO αερισμός) με αναπνευστικά κυκλώματα μιας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με συνθήκες θερμοκρασίας +10-40ο C και υγρασίας 10-90% | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, με δυνατότητα περιστροφής, μεγέθους τουλάχιστον 12 ιντσών με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στον οθόνη τουλάχιστον: Τριών (3) κυματομορφών (πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο). Μίας (1) κυματομορφής και τουλάχιστον 7 trends Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, ροής/όγκου και πίεσης/ροής, με δυνατότητα αποθήκευσης και επανάκλησης. Οπτικοακουστικών συναγερμών καθώς και μηνύματα-υποδείξεις προς το χειριστή για διευκόλυνσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης περισσότερων από μια οθονών εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης και λειτουργίας ημέρας-νύχτας | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί διάφορους συγχρόνους τρόπους επεμβατικού μηχανικού αερισμού και οπωσδήποτε τους παρακάτω: Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV). Αερισμό υποστήριξης πίεσης (PSV). Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) με υποστήριξη πίεσης (PSV). Αερισμό CPAP με εφεδρικό αερισμό άπνοιας. Να εκτελεί υψίσυχνο αερισμό με ταλαντώσεις (HFO). | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας χορήγησης εγγυημένου όγκου (Volume Guarantee) τόσο στο συμβατικό όσο και στον υψίσυχνο επεμβατικό μηχανικό αερισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα εφαρμογής και Μη Επεμβατικό Μηχανικού Αερισμό μέσω ρινικών σωληνίσκων (διεπαφών-prongs) ή νεογνικής προσωπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει τη δυνατότητα οξυγονοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να συνδεθεί με συσκευή χορήγησης εισπνεόμενου ΝΟ | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού στο μηχανικό αερισμό: Χορηγούμενου αναπνεόμενου όγκου από 2 ml στο συμβατικό μηχανικό αερισμό και από 0,2 ml στον HFO Αναπνοών έως και 150 ανά λεπτό Χρόνος εισπνοής από 0,1- 3 sec Συγκέντρωση εισπνεόμενου Ο2 (FiO2) από 0,21 έως 1 Πίεση εισπνοής από 0-60 mbar τουλάχιστον Συχνότητα ταλάντωσης 5 έως 20 Hz στον HFO Ι:E από 1:1 ως 1:3 στον HFO Εύρος ταλάντωσης (amplitude) 80 cm H2O τουλάχιστον στον HFO Μέση πίεση (MAP HFO) από 5 έως 50 mbar | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: Αναπνεόμενος όγκος (εισπνοή-εκπνοή) και εκπνευστικός ανά λεπτό αερισμός Μέγιστη, μέσης και τελοεκπνευστική πίεσης Συνολική συχνότητα αναπνοών Συγκέντρωση οξυγόνου (FiCh) Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και λόγος C20/C | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης διαρροών του κυκλώματος του ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει συναγερμούς για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις: Χαμηλή και υψηλή πίεση αερισμού Χαμηλό και υψηλό εμπνεόμενο όγκο Χαμηλό και υψηλό όγκο αερισμού ανά λεπτό Άπνοια Απόκλιση από την προκαθορισμένη συγκέντρωση οξυγόνου (υψηλή – χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου) Υψηλή συχνότητας αναπνοών Χαμηλή φόρτωση μπαταρίας Πτώση τροφοδοσίας στο κεντρικό δίκτυο αέρα οξυγόνου Προβλήματα στο κύκλωμα αερισμού και γενικότερα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα Εκτός από τον οπτικοακουστικό συναγερμό να εμφανίζεται μήνυμα και στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Προαιρετικά, μπορούν να προσφερθούν και άλλες μέθοδοι ή πρακτικές που αποδεδειγμένα έχουν κλινική σημασία σε μια σύγχρονη ΜΕΝΝ καθώς και νεογνικός υγραντήρας | ΝΑΙ |  |  |
| Ο αναπνευστήρας να έχει μεγάλη μνήμη για >72 ώρες για παρακολούθηση μεγάλης διάρκειας θεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει θύρα USB και γενικότερα θύρες επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) νεογνικής καπνογραφίας και νεογνικής οξυμετρίας. Να συνοδεύεται με υγραντήρα και τα απαραίτητα καλώδια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και υγρασίας του κυκλώματος. Να συνοδεύεται και από τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με σύστημα πέδησης και βραχίονα στήριξης κυκλώματος ασθενούς. Να έχει σύστημα ράγας για άμεση στήριξη διαφόρων συσκευών π.χ. υγραντήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Πέρα των γενικών προδιαγραφών) |
| Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό στα νεογνά και ειδικότερα να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής των παρακάτω λειτουργιών: Συνεχούς θετικής πίεσης στις αεροφόρους οδούς (CPAP), διαρινικά, υποβοηθούμενο από τις λειτουργίες LeakAssist, back-up apnea και Apnea CPAP. Συγχρονισμένου διαλείποντος αερισμού με θετικές πιέσεις διαρινικά (Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation, SNIPPV). Υψίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις (HFO). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 7,0 ιντσών, όπου να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες λειτουργίες με αριθμητικές ενδείξεις, ενδείξεις γραφημάτων καθώς και οι ενδείξεις των συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
| Το μενού πρέπει οπωσδήποτε να διατίθεται και στα ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή να μπορεί να γίνει ρύθμιση της πίεσης (από 0 – 15 cm H20 μέσω της ροής), της ροής απαραιτήτως ηλεκτρονικά (0 - 15 L/min), της συγκέντρωσης του εισπνεόμενου οξυγόνου (21 -100 %) και παραμέτρων όπως του χρόνου εισπνοής και άπνοιας, την ευαισθησία πυροδότησης και των αναπνοών ασφαλείας (back-up rate). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 14 V DC με διάρκεια χρήσης έως τουλάχιστον 1 ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σχετικούς οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα υπερπίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τροχήλατη βάση κατάλληλη για την στήριξη και την ασφαλή μεταφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
| Στο μηχάνημα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, να προσαρμόζεται και υγραντήρας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΜΕΝΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( Πέρα των γενικών προδιαγραφών) |
| Να είναι κατάλληλη για τη φροντίδα και νοσηλεία των άρρωστων νεογνών, ιδιαίτερα των εξαιρετικά προώρων | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμοκοιτίδα κλειστού τύπου αλλά κα ως θερμοκοιτίδα ανοικτού τύπου μετά άμεση και με μηδαμινή ενόχληση για το νεογνό ηλεκτρονική διάνοιξη του καλύμματός/καλύπτρας/hood της. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη, ηλεκτρονική οθόνη αφής για απεικόνιση των παραμέτρων της θερμοκοιτίδας, τουλάχιστον 10 ιντσών, τοποθετημένη κεντρικά για ευκρινή και από απόσταση ανάγνωση των δεδομένων. Το μενού στην οθόνη θα πρέπει να είναι στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων (trends) έως και πριν 5 ημέρες | ΝΑΙ |  |  |
| Να ρυθμίζεται η ένταση φωτεινότητας της οθόνης και να διαθέτει λυχνία συναγερμού για τον άμεσο εντοπισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει διπλά τοιχώματα ειδικά στις πόρτες που ανοίγουν για καλύτερη μείωση της απώλειας θερμότητας και των εξωτερικών θορύβων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα συναγερμών ρυθμιζόμενης έντασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του θορύβου και του φωτός στο περιβάλλον του νεογνού | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχουν χειρολαβές και τροχήλατη βάση για την διευκόλυνση στη μετακίνησή της | ΝΑΙ |  |  |
| Η λειτουργία της θερμοκοιτίδας να είναι οπωσδήποτε και στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Kατά τη λειτουργία ως ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: |
| Να διαθέτει δύο πόρτες πρόσβασης μεγάλου ανοίγματος και τουλάχιστον 5 αεροστεγείς θυρίδες που ανοίγουν αθόρυβα καθώς και αρκετές εισόδους αεραγωγών και ακροδεκτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει στρώμα μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 65 Χ 45 εκατοστά, ακτινοπερατό, ειδικά σχεδιασμένο για νοσηλεία νεογνών, θερμαινόμενο κατά προτίμηση. Nα υπάρχει συντονισμός όλων των πηγών θερμοκρασίας (κυκλοφορών αέρα-θερμαντικής πηγής-στρώματος) ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής θέρμανση του νεογνού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του στρώματος (περίπου 12 μοιρών) και στις δύο κατευθύνσεις όπως και έλξης προς τα έξω και από τις δύο πλευρές. Επιθυμητό να διαθέτει και περιστροφική κίνηση για άμεση πρόσβαση στο νεογνό. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ειδική θήκη για τη τοποθέτηση του ακτινογραφικού φιλμ. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μεταβάλλεται το ύψος της θερμοκοιτίδας με τη χρήση διακόπτη ποδιού για την εργονομική χρήση της. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει φίλτρο αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα θερμορύθμισης του νεογνού με έλεγχο θερμοκρασίας αέρα και με έλεγχο θερμοκρασίας νεογνού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας του νεογνού σε δύο σημεία του σώματος (κεντρικά και περιφερικά). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα ενίσχυσης της κυκλοφορίας αέρα κατά τη διάνοιξη της πόρτας ώστε να μειώνεται τη απώλεια θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ύγρανσης και να απεικονίζεται η τιμή της υγρασίας που επιτυγχάνεται στην οθόνη της θερμοκοιτίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ωστόσο, απαραίτητη είναι η διασφάλιση της ορατότητας των τοιχωμάτων της θερμοκοιτίδας (περιορισμός θαμπώματος λόγω της υγρασίας) ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του νεογνού. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα υγρασίας να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λοίμωξης στα νεογνά (λιγότερα κατασκευαστικά και αποσπόμενα κομμάτια, αυτοματικοποιημένος καθαρισμός). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα παροχής οξυγόνου μέσα στη θερμοκοιτίδα (τουλάχιστον μέχρι 60 %), ηλεκτρονικά ελεγχόμενου, η πυκνότητα του χορηγούμενου οξυγόνου να εμφανίζεται στην οθόνη και να υπάρχει και συναγερμός μη επίτευξης της οριζόμενης από το χρήστη τιμής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το επίπεδο θορύβου λειτουργίας της θερμοκοιτίδας να μην ξεπερνά τα 45 dΒ και η ταχύτητα του αέρα γύρω από το νεογνό τα 10 cm/sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον ένα συρτάρι αποθήκευσης υλικού μεγάλης χωρητικότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα διαθέτει βρεφοζυγό κατάλληλο για πρόωρα νεογνά (δυνατότητα μέτρησης από 300 γρ), ενσωματωμένο στη θερμοκοιτίδα ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείται το νεογνό κατά τη διάρκεια της ζύγισης, ο έλεγχος και οι μετρήσεις του δε να εμφανίζονται στην οθόνη της θερμοκοιτίδας και στη μνήμη (trends). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει μνήμη που να καταγράφονται οι μεταβολές θερμοκρασίας αέρα, νεογνού (δύο θερμοκρασίες) ζυγίσεων, υγρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει φωτισμό εργασίας και νυχτός. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι εύκολη στον καθαρισμό και η αποσυναρμολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατά τη λειτουργία ως ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: |
| Να διαθέτει θερμαντικό πηγή που να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία με την απομάκρυνση του καλύμματος από την θερμοκοιτίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα νεογνά να θερμαίνονται κατά τη διαδικασία ανύψωσης του καλύμματος της θερμοκοιτίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας του νεογνού και προσαρμογής της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας, όταν το νεογνό βρίσκεται εκτός αυτής, στην αγκαλιά της/του μητέρας/πατέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΜΕΝΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( Πέρα των γενικών προδιαγραφών) |
| Να είναι κλειστού τύπου, κατάλληλη για τη φροντίδα και νοσηλεία των άρρωστων νεογνών, ιδιαίτερα των εξαιρετικά προώρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει διάφανες κάλυμμα και διπλά πλαϊνά τοιχώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη ηλεκτρονική οθόνη για απεικόνιση των παραμέτρων της θερμοκοιτίδας (θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία δέρματος νεογνού από δυο σημεία ταυτόχρονα, επιθυμητή θερμοκρασία αέρα μέσα στη θερμοκοιτίδα και δέρματος, σχετική υγρασία, ποσοστό χορηγούμενου οξυγόνου), τοποθετημένη κεντρικά για ευκρινή και από απόσταση ανάγνωση των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να ρυθμίζεται η ένταση φωτεινότητας της οθόνης και να διαθέτει λυχνία συναγερμού για τον άμεσο εντοπισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει δύο πόρτες πρόσβασης μεγάλου ανοίγματος και τουλάχιστον 5 αεροστεγείς θυρίδες που ανοίγουν αθόρυβα καθώς και αρκετές εισόδους αεραγωγών και ακροδεκτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει διπλό τοίχωμα ειδικά στις πόρτες που ανοίγουν για καλύτερη μείωση της απώλειας θερμότητας και των εξωτερικών θορύβων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει στρώμα μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 65 Χ 45 εκατοστά, ειδικά σχεδιασμένο για νοσηλεία νεογνών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του στρώματος (περίπου 12 μοιρών) και στις δύο κατευθύνσεις όπως και έλξης προς τα έξω. Επιθυμητό να διαθέτει και περιστροφική κίνηση για άμεση πρόσβαση στο νεογνό | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα συναγερμών ρυθμιζόμενης έντασης όπως και άμεσης και ανέπαφης σίγασης των συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ειδική θήκη για τη τοποθέτηση του ακτινογραφικού φιλμ. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει φίλτρο αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μεταβάλλεται το ύψος της θερμοκοιτίδας με τη χρήση διακόπτη ποδιού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα θερμορύθμισης του νεογνού με α) έλεγχο θερμοκρασίας αέρα και β) με έλεγχο θερμοκρασίας νεογνού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας του νεογνού σε δύο σημεία του σώματος (κεντρικά και περιφερικά). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα ενίσχυσης της κυκλοφορίας αέρα κατά τη διάνοιξη της πόρτας ώστε να μειώνεται τη απώλεια θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ύγρανσης και να απεικονίζεται η τιμή της υγρασίας που επιτυγχάνεται στην οθόνη της θερμοκοιτίδας. Να έχει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης του ποσοστού υγρασίας σε σχέση με την θερμοκρασία αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα παροχής οξυγόνου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενου, η πυκνότητα του χορηγούμενου οξυγόνου να εμφανίζεται στην οθόνη και να υπάρχει και συναγερμός μη επίτευξης της οριζόμενης από το χρήστη τιμής. | ΝΑΙ |  |  |
| Το επίπεδο θορύβου λειτουργίας της θερμοκοιτίδας να μην ξεπερνά τα 50 dΒ και η ταχύτητα του αέρα γύρω από το νεογνό τα 10 cm/sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον ένα συρτάρι αποθήκευσης υλικού μεγάλης χωρητικότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα διαθέτει βρεφοζυγό κατάλληλο για εξαιρετικά πρόωρα νεογνά (μέτρηση από 300 γρ), ενσωματωμένο στη θερμοκοιτίδα. Οι μετρήσεις του βάρους σώματος να εμφανίζονται στην οθόνη της θερμοκοιτίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας του νεογνού και προσαρμογής της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας, όταν το νεογνό βρίσκεται εκτός αυτής, στην αγκαλιά της/του μητέρας/πατέρα. |  |  |  |
| Να διαθέτει μνήμη (trends) που να καταγράφονται οι μεταβολές θερμοκρασίας αέρα, νεογνού (δύο θερμοκρασίες) ζυγίσεων, υγρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι εύκολη στον καθαρισμό και η αποσυναρμολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να υπάρχουν χειρολαβές και τροχήλατη βάση για την διευκόλυνση στη μετακίνησή της. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η λειτουργία της θερμοκοιτίδας να είναι οπωσδήποτε και στην Ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |