ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπηρεσίας υποστήριξης υποδομής Active Directory και ένταξης σε αυτό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Υπηρεσίας

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CANDIDA AURIS ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |
| --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Να προσφερθεί μοριακή εξέταση ισοθερμικής μεθοδολογίας LAMP για την ανίχνευση του παθογόνου ζυμομύκητα Candida auris. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε κλινικά δείγματα (λήψη με swab δέρματος ή φαρυγγικού σε υλικό amies) χωρίς την απομόνωση DNA ή για επαλήθευση ύποπτης αποικία, από διάφορα θρεπτικά υλικά (sabouraud, χρωμογόνα μυκήτων). | ΝΑΙ |  |  |
| Το κάθε μοριακό strip test να περιέχει την αντίδραση ανίχνευσης και το inhibition control με δύο διαφορετικά χρώματα ανάπτυξης της καμπύλης σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα αντιδραστήρια να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος για την ανίχνευση να μην ξεπερνά τα 25 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι επιδόσεις της μεθόδου να είναι 100% ειδικότητα και ευαισθησία συγκρινόμενη με τις ταυτοποιητικές μεθόδους MALDI-TOF | ΝΑΙ |  |  |
| Να φέρει CE Mark για IVD χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παραχωρηθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση της εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 1.Αυτόματος φορητός αναλυτής που να υποστηρίζει μέθοδο ισοθερμικής ενίσχυσης (DNA/RNA). Για την ανίχνευση του προϊόντος να χρησιμοποιείται φθορισμός και να παρακολουθείται η ενίσχυση του σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2Να διαθέτει δύο θέσεις δειγμάτων οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.Να έχει χαμηλές απαιτήσεις ισχύος και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου που να τροφοδοτεί τον αναλυτή για μια εργάσιμη ημέρα, χωρίς να είναι αναγκαία η σύνδεση σε παροχή ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.Ο αναλυτής να μην χρειάζεται σύνδεση με υπολογιστή για τη λειτουργία του και η διαχείριση του λογισμικού να γίνεται μέσω οθόνης αφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.Το λογισμικό να είναι εύχρηστο και στην ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.Η εισαγωγή των δεδομένων κάθε διαγνωστικού τεστ να γίνεται με τη χρήση scanner barcode. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.Να διαθέτει μεγάλη μνήμη ώστε να αποθηκεύεται μεγάλος όγκος αναλύσεων ασθενών και να δίνεται η δυνατότητα εύκολης επανάκτηση τους από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.Ο αναλυτής να διαθέτει θύρες USB για να συνδέεται με περιφερειακές μονάδες, εκτυπωτές, barcode scanner, υπολογιστή και δίσκους για την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.Ο αναλυτής να φέρει CE Mark για IVD χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.Μαζί με τον αναλυτή να παρέχεται μηχάνημα θερμικής πλάκας που να μπορεί να ρυθμιστεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και να ρυθμίζεται ο χρόνος για την επεξεργασία των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων να παρέχεται εκτυπωτής | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| Πλήρες σετ συλλογής και μεταφοράς διαφόρων δειγμάτων (ρινικού, λαρυγγικού, κολπικού, ορθικού, δειγμάτων από τραύματα και κοπράνων) που να περιλαμβάνει σωληνάριο από πολυπροπυλένιο με 1ml υγρό υλικό amies και στυλεό με κανονικό άκρο τεχνολογίας flocked. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αερόβιων, αναερόβιων και απαιτητικά βακτηρίων για έως 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευασία να είναι πλήρως πλαστικοποιημένη και αποστειρωμένη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις μοριακές τεχνικές του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει IVD CE Mark | ΝΑΙ |  |  |