ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  |  |  |  |
|  | Το Υγρό Ήλιον θα χρησιμοποιείται για τη ψύξη και την ομαλή λειτουργία του Μαγνητικού Τομογράφου. Θα παραδίδεται σε κατάλληλο δοχείο ιδιοκτησίας του αναδόχου χωρητικότητας 250, ή 500 λτρ (ανάλογα με τις ανάγκες), με διπλά τοιχώματα και μόνωση κενού, ειδικά κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται και να μην επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο του Μαγνητικού Τομογράφου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα δοχείο υγρού Ήλιον να είναι τοποθετημένο σε ειδικό τροχήλατο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά του κατά ADR. Η εταιρεία να διαθέτει ειδικούς δακτύλιους στεγάνωσης, οι οποίοι προσαρμόζονται στο δοχείο του Υγρού Ηλίου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης και σωστή σύνδεση του ειδικού σωλήνα μετάγγισης του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου με το δοχείο του Υγρού Ηλίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δηλώνεται πού πραγματοποιείται η εμφιάλωση και κατασκευή του τελικού προϊόντος του Υγρού Ηλίου σε φορητές δεξαμενές και του Αερίου Ηλίου σε φιάλες. Να εκδίδεται και πιστοποιητικό καταλληλόλητας για το υγρό ήλιο και αέριο ήλιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε υγρό και αέριο ήλιο σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εντολή προμήθειας των ειδών – έντυπο παραγγελίας θα πρέπει να συνταχθεί και σταλεί όταν η μέτρηση της περιεκτικότητας της δεξαμενής ΔΕΝ είναι κάτω από το 60%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟΝ καθ. 99,996% Σε κατάλληλη φιάλη ιδιοκτησίας του αναδόχου η οποία πληροί τους Ελληνικούς Κανονισμούς Ασφαλείας, ΦΕΚ 370, χωρητικότητας 9,1 m3 ή 3,7m3 | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - Να διαθέτει ο ανάδοχος ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ Διπλού σταδίου, με 2 μανόμετρα (Ένα για την ένδειξη της πίεση Αερίου μέσα στη φιάλη και το άλλο για την ένδειξη της πίεσης εξόδου από τον μειωτήρα πίεσης), με ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 0 - 1 bar για ελεγχόμενη ροή του Υγρού Ηλίου κατά την μετάγγιση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ο ανάδοχος ΡΟΟΜΕΤΡΟ Από 0-1 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ο ανάδοχος ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Για το δοχείο του υγρού ηλίου έτσι ώστε να συνδέεται με τον εύκαμπτο σωλήνα μετάγγισης του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου για την αποφυγή απωλειών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |  |  |  |  |
|  | Η διαδικασία παραγγελίας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα όταν η μέτρηση της περιεκτικότητας της δεξαμενής ΔΕΝ είναι κάτω από το 60%. | ΝΑΙ |  |  |
| - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | Το δελτίο αποστολής του Υγρού Ηλίου θα συνοδεύεται από ζυγολόγιο όπου θα αναγράφεται το βάρος του περιεχομένου Υγρού Ηλίου σε κιλά (ΚΙΛΑ Χ 8,065= ΛΙΤΡΑ). Η ζύγιση του δοχείου θα γίνεται στο εργοστάσιο του αναδόχου πριν την αποστολή του στο Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η μετάγγιση θα γίνεται παρουσία τεχνικού της εταιρείας του αναδόχου, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στον τομέα μετάγγισης Υγρού Ηλίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διατίθεται ειδική ράβδος μετρήσεως του όγκου του ηλίου, εντός του κανίστρου μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατά την διάρκεια της μετάγγισης θα παρευρίσκονται τεχνικοί της Εταιρείας που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και το service του Μαγνητικού Τομογράφου καθώς και τεχνικός του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι φιάλες πλήρωσης ως προς το κάλυμμα, το κωδικό χρωματισμό, τις επισημάνσεις και τον τύπο των κλείστρων είναι σύμφωνες με τους όρους που καθορίζονται από το Φ.Ε.Κ. 370. Οι φιάλες διακίνησης Αερίων - ως προς τους κανόνες πλήρωσης, αποθήκευσης, διακίνησης, σήμανσης να είναι απολύτως σύμφωνες του Αναθεωρημένου παραρτήματος Αnnex 6 του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τμήμα ποιοτικού ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημείο πλήρως εξοπλισμένο με υψηλής τεχνολογίας αναλυτικά όργανα: α) Αναλυτή Οξυγόνου (paramagnetic) για % προσδιορισμό της καθαρότητας του Οξυγόνου. β) Dew point detecated analyser, για ανίχνευση της υγρασίας. γ) Furier ΤIR (FTIR) για αναλυτικό προσδιορισμό προσμίξεων (CO2, N2O, υδρογονάνθρακες, αλογωνομένες ενώσεις κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
|  | Η προμήθεια υγρού και αερίου ηλίου και η μετάγγιση αυτού στον Μαγνήτη του Μαγνητικού Τομογράφου θα γίνεται σταδιακά όσες φορές χρειασθεί τον χρόνο και αφού ειδοποιηθεί η προμηθεύτρια εταιρεία από το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας υγρού και αερίου ηλίου, να παραδώσει το υγρό και αέριο ήλιο στο Νοσοκομείο και να πραγματοποιήσει τη μετάγγιση αυτού στον Μαγνήτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους, όπου έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα του Μαγνητικού Τομογράφου, προκειμένου να προβλέψει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά και τη μετάγγιση του υγρού και αερίου ηλίου και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία από τη λήψη της παραγγελίας ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την ασφαλή μεταφορά και παραμονή του ηλίου στο χώρο του Νοσοκομείου. Η μετάγγιση του ηλίου θα γίνεται παρουσία και σε συνεργασία των τεχνικών της εταιρείας συντήρησης του Μαγνητικού Τομογράφου η οποία θα έχει αντίστοιχα και την ευθύνη για τη λειτουργία και ασφάλεια του μαγνήτη από την έναρξη μέχρι το πέρας της μεταγγίσεως. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει κατά τη μετάγγιση να διαθέτει ειδική ράβδο μετρήσεως του όγκου του ηλίου, εντός του κανίστρου μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εντολή προμήθειας των ειδών – έντυπο παραγγελίας θα πρέπει να συνταχθεί και σταλεί όταν η μέτρηση της περιεκτικότητας της δεξαμενής ΔΕΝ είναι κάτω από το 60%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρουν, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης Δ/νση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΑΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ: |  |  |  |
|  | α. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για παραγωγή και διάθεση ιατρικών και ειδικών αερίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | β. Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή των δοχείων μεταφοράς ηλίου, προς τα βασικά απαιτούμενα ασφαλείας της οδηγίας 99/36/EC «Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση». | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπου αυτό απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε καμμιά περίπτωση το Νοσ/μείο δεν θα φέρει ευθύνη από οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί κατά την μετάγγιση του υγρού ηλίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται σε τιμή /lit | ΝΑΙ |  |  |